一、多功能抢救床 7张

1. 多功能液压、转运、复苏、静养为一体的多功能手动抢救床。

2. 背部升降0～90°；膝部上升0～40°；高低可升降；床头尾倾斜可调。

3. 具有足部床板角度调节功能，可以方便病人的脚部护理。

4. 在护栏放下时，可以在四个方向同时护理病人。

5. 配备转动式护栏，可水平放置，易于点滴穿刺，有一定承压力。

6. 标配有中控锁脚轮

7. 标配有导向功能的中心第五轮。

8. 脚轮采用中控式刹车、定向设计，防毛发卷入，床体前、后、左、右4向均有操作踏板。

9. 床头、足部各标配有1根（共2根）折叠升降式点滴杆，使用时升起，不用时可以收纳放置。

10. 配有符合人体工程学转运推行把手。

11. 床体两侧配有倾斜角度显示功能。

12. 床体四角配有防撞缓冲轮。

13. 病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

14. 床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶。

15、床头可快速拆装

二、吊塔（与7张抢救床配套）

- 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计。

- 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

- 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- 吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔内部氧化性气体、麻醉气体终端距离≥20cm，以保证使用安全。

- 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

- 吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20标准吊塔防火等级至少为UL94-V1级

- 吊塔内所使用的医用气管通过生物相容性测试及通过 YY/T0799-2010医用气管标准要求检测。

- 气体终端通过耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验；

三、心电监护仪  11部

- 模块化、插件式监护仪

- 一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

- 支持实时心律失常分析

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

四、输液泵  7套

1、模块式设计，可选配滴数传感器，提高给药精度；无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

2、主要技术和性能要求：

3、具有阻塞回撤功能、防重力自由流功能及双重气泡探测功能

4、基本要求：速率范围：0.1-1900ml/h,可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

5、具有声光提示的报警，同时显示具体报警信息；

五、微量泵  30个

1、 设备先进、结构合理、加工精密

2、模块式设计；

3、无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

4、具有阻塞回撤功能、防重力自由流功能及双重气泡探测功能

5、具有声光提示的报警，同时显示具体报警信息；

六、全自动洗胃机  1部

1、	工作电源：AC220V / 50HZ

2、	流    量：≥ 2.0L/min

3、洗胃周期：＜ 30s

4、自控冲液量：≤ 350ml/次

5、	自控吸液量：≤ 450ml/次

6、工作噪声：≤ 65dB（A声级）

7、	重    量：≤10Kg

8、售后维修需便捷

七、转运呼吸机   1台

1、	气动电控，重量轻，具备抗震、防摔等急救转运呼吸机相关认证

2、	可持续纯氧供气

3、	具备2L氧气瓶为便携气源；在12MPa压力条件下，纯氧通气时，6L/分钟的通气量时须保证使用30分钟以上

4、	具备快速接口，可快速切换气源，切换时不得中断治疗

5、	电源要求：提供220V交流电供电，配置内置充电电池，电池可连续使用时间不低于10个小时

6、	具备面罩无创通气和有创通气功能

7、	通气模式：A/C，SIMV+ASB， PSV等

15、具有报警功能

17、防水等级：IP54，可在雨水环境下正常工作；

18、具备优秀的便携性能：可以单手提携或悬挂于转运床旁、可固定于救护车壁，同时方便取下、携带

19、主机和所有使用之必须零配件可以全部包裹于转运平台内

20、具有便捷的售后维修途径

八、转运用心电监护仪  1台

1、	用于病人转运过程中监测。

2、	>=5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

3、	基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏等参数

4、	支持实时心律失常分析

九、带底座可移动呼吸机   4台

基本参数

1、显示屏：彩色液晶多点触控显示屏：屏幕尺寸≥15英寸

2、界面分为不同的工作区并能左右滑动，从而快速浏览历史趋势工作区

3、全中文操作菜单，可同屏可显示四道波形和呼吸向量环

4、采用空气压缩机供气方式，非涡轮机供气方式

5、后备电池：内置可充电电池，续航可达85分钟

6、顺磁氧技术监测氧浓度，非耗品，终身不用更换

7、内置报警帮助菜单，可提示医护人员报警原因，并给出消除报警指导方案

至少具备以下通气模式

1、辅助控制通气模式(A/C)

2、辅助控制通气模式（压力控制）(A/C PC)

3、辅助控制通气模式（容量控制）(A/C VC)

4、同步间歇指令通气(SIMV))

5、同步间歇指令通气（容量控制）（SIMV  VC）

6、同步间歇指令通气（压力控制）（SIMV  PC）

7、持续气道正压通气/压力支持(CPAP/PS)

8、自主呼吸实验 (SBT)

9、无创通气（NIV）

功能特性

1、导管补偿

2、全自动吸痰程序，包括：吸痰前自动增氧、吸痰时呼吸机待机、吸痰后自动增氧

3、标配自主呼吸试验（SBT）

4、采用热丝式流量传感器，非压插式流量传感器，可徒手拆卸，高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染。

5、可升级能量代谢监测

6、可升级功能残气量测量

监测及报警

1、所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

2、通气监测：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸通气量和频率、自主呼吸通气量和频率

3、压力监测：气道压力、PEEP：PEEPi，PEEPe

4、呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数 RSBI、吸气负压NIF、气道闭合压P0.1

5、肺活量VC.

十、除颤仪  2台

1. 多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，支持体外起搏功能。

2. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，操作简单，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作，适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率

3. 彩色TFT显示屏，整机带电极板、电池的重量不超过6kg，轻便易转运。

4. 双向波除颤模式

5. 除颤充电迅速，充电至200J≤5s

6. 支持体外起搏功能。

7. 具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求

8. 3/5导ECG监测，具备专利认证的ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能。心电波形显示时间不小于16S。可支持血氧饱和度、无创血压监护功能。

十一、心电图机 2部

1、ECG十二导同步采集

3、可存储并将采集到的心电图信息无线传输至医院心电图室

4、可充电电池

5、电池容量>2小时连续使用

十二、亚低温治疗仪   1部

1、温度控制：电子控制

2、可设置温度最低可至32℃

3、配冰毯及冰帽

4、具有温度报警功能，可调节报警参数

十三、医用冰箱  3部

1、有效容积：≥150升

2、具有保鲜及冷冻功能，微电脑控制，数字显示箱内温度，保鲜层箱内温度控制在2℃～8℃范围内；冷藏温度可低至-20℃。

3、安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警和开门报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；

十四、可视喉镜   2套

- 由显示器及手柄两部分组成

- 配套一次性使用喉镜片

- 显示器可前后、左右大角度旋转，方便操作；

- 由厂家负责售后服务。

十五、简易呼吸器 8个成人型，1个少儿型

包括复苏球囊、储气袋、面罩、氧气连接管等部件

十六、空气消毒机  5部

1.	适用范围（m3）：≤100 m3;

2.	循环模式;内循环

3.	循环风量：≥840m³/h

4.	消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、30min/ 10m³空气中的葡萄球菌杀灭率≥99.90%；

5.	设备持续工作1小时，对30m³空间中流感病毒FM4.02去除率＞99.95%；

6.	等离子体发生器对甲醛、氨、苯、二甲苯、TVOC的去除率≥95%，颗粒物去除率≥99.95%；

7.	人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染；

8.	噪声dB（A）：≤60dB

9.	电源要求：工作电源: AC220V,50/60Hz

十七、抢救柜/车  2部

1、 整体组合拼装式

2、材质为全ABS工程塑料（一次性锁环）

3、车体内装有五层抽屉，2只小号抽屉、2只中号抽屉、1只大号抽屉；抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成；大、中、小三种药盘均能移出使用。

4、底部4个豪华静音万向轮，两轮带制动，运转灵活、稳固。配两个方形塑料带盖垃圾桶， CPR急救板。

十八、护理治疗车 6部

1、 两层设计，有抽屉

2、可放置洗手液挂篮

3、下层隔板带垃圾桶固定圈，配四脚防撞装置

4、配不同颜色垃圾桶4个；底部4个豪华静音万向轮，两轮带制动，运转灵活、稳固。

十九、便携式指脉氧监测仪 4个

1、血氧饱和度显示范围   0%-100%

2、脉率显示范围   20-250bpm

3、显示屏  TFT彩色显示模式

二十、血气分析仪1台

1. 用于抢救室床旁诊断

2.	检测项目：可检测PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2，渗透压等项目，并根据临床需要，在仪器不变的情况下，可以选择检测10项，11项，14项，15项，16项，17项等不同检测项目的试剂包。

3.	全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。

4.	进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器

5.	测试方法：电极法，光学法（血氧）。

6.	测试速度：≤45s检测17项参数。

7.	无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。

8.	使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

9.	生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性。

10.	分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。

11.	分析包、电极等所有消耗品出厂有效期均≥180天。

12.	分析包、电极等所有消耗品上机效期均≥31天。

13.	定标：自动执行一点和两点定标。

14.系统对每个标本分析前、中、后实现全程质控和校准，保证每一个检测结果的准确性。

15. 处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询，并生成校准报告。

16. 内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

17. 可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。

18. 用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

二十一、无影灯  1套

1、灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。

2、中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

3、采用LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。

4、灯头光源功率≤65W。

5、灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）

6、灯头最大照度130,000lux。

7、光斑直径≤220mm。

8、深腔照明率≥100%。

9、聚焦深度≥1200mm。

10无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术照度，提升手术效率。

11、控制面板具备亮度提示和调节功能，照度10级可调。

12、产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试。

二十二、移动式器械台1张

两层设计，底部4个静音万向轮，两轮带制动，运转灵活、稳固。

二十三、密切观察区及输液室可移动急救床   8张

1. 多功能液压、转运静养为一体的多功能手动抢救床。

2. 背部升降0～90°；膝部上升0～40°；高低可升降。

3. 标配有中控锁脚轮

4. 标配有导向功能的中心第五轮。

5. 脚轮采用中控式刹车、定向设计，防毛发卷入，床体前、后、左、右4向均有操作踏板。

6. 床头、足部各标配有1根（共2根）折叠升降式点滴杆，使用时升起，不用时可以收纳放置。

7. 配有符合人体工程学转运推行把手。

8. 床体四角配有防撞缓冲轮。

二十四 床单元消毒机  1部

1、具有抽真空、解析还原残余臭氧功能

2、机内带内置抽屉，可放消毒床罩使用

3、具有故障报警功能，臭氧发生器寿命累计功能

4、彩色液晶触摸屏、具有臭氧浓度、温度、湿度实时自动监测功能

5、消毒时间可调

6、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.00

7、低噪音

二十五、血液灌流机 1台

1、 适用管路：内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管。

2、血泵流量调节范围：9mL～450mL/min（ф8mm），6mL～300mL/min（ф6mm）。

3、通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准。

4、肝素泵流量调节范围：0.5～10mL/h

5、 动脉压报警限设置范围：－20kPa～＋38kPa，报警误差±2kPa 。

6、 静脉压力显示范围：－18kPa～＋40kPa，显示精度±1kPa。监测范围:静脉-135mmHg～+300mmHg。

7、 静脉压报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa。

8、 血液保温器加热介质温度可调。

9、采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。0即使电压波动超过±20%，也能保证设备稳定工作。

二十六、急诊病房病床 32张

1.床宽100cm左右

2.手动四折三摇床

3.进口脚轮带中控锁

4.钢板厚度≧1.2mm

5.ABS床头、床尾，铝合金折叠护栏

6.配套床垫、床头橱、床头病历卡、可收纳输液架

7.随床配餐桌板

8、床头可简单拆装