江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司（安源）询比价采购

报价企业：

我办需采购以下物资，请贵单位按本采购单信息报价（报价要求为：含税包到价，运输方式为：汽运  ）于2月21日 17：00 时前，将报价通过以下方式提交：

(1)、登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”（http://gz.jxgzwztb.com/）或“精彩纵横云采购平台”（https://www.yingcaicheng.com/）询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核，注册咨询电话：400-8566-100，因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的，责任自负。

（2）供应商需完整填写报价信息，并按采购要求上传相应资料的扫描件（具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包），须在报价截止时间前提交报价（首次报价），逾期责任自负。

（3）报名费：详见平台

保证金金额：详见平台

保证金收取方式：报价截止时间前缴纳至相应账号（账号系统中可见）

保证金退回：公布成交结果后7个工作日内退回原账号，成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费（成交供应商缴纳）

到货地:安源 ，收货单位安源煤矿。 联系电话：13979556818，联系人：文日茂）。结算方式为供货方以报价为基础，并以此价格开具增值税发票，与江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司结算货款。

| 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井气体多参数色谱自动分析仪 | GC-4085B | 台 | 1 |  |  |

1.主要技术参数

- 1.1.操作全自动化：仪器由微机自动控制，实现1～32点不间断循环采样，三柱同时自动进样和分析，同时自动打印分析报告，也可以通过网络传输数据。

- 1.2.★高稳定性：双氢焰、热导检测器、双柱箱、三柱并联，相当二台气相色谱仪的配置合为一体。双柱箱装置确保了在不同柱箱以不同温度分析一氧化碳、烯、烷烃等10种气体组份，确保了各分析组份最好的分离度，大大提高了分析速度和分析精度，确保了预测预报的可靠性。需制造商提供盖章的双柱箱仪器实物图片佐证，验收时现场核实。

- 1.3.★安全和长寿命：三根预柱装置，防止三根分析柱被污染，外加一根转化柱，其七根色谱柱分析，能确保分析数据准确和整套仪器长期不间断工作；需制造商提供盖章的七根色谱柱实物图片佐证，验收时现场核实。

- 1.4.★分析快速化：仪器安装三套十二通阀，同时具有特殊的反吹装置，大大缩短每个分析周期时间。一次进样，在4～8分钟之内，完成常量O2、N2、Co、Co2和微量的Co、CH4、C2H2、C2H4、C2H6分析，为判断火灾迅速提供数据。10分钟之内完成常量O2、N2、CH4和微量的Co、Co2、CH4、C2H2、C2H4、C3H8的分析。需制造商提供仪器盖章的三套十二通阀实物图片佐证，验收时现场核实。

- 1.5.气相色谱进样头：采用磁固定式气相色谱进样头，需制造商提供盖章的权威部门出具的材料复印件佐证；

- 1.6.★采用不影响柱箱的温控控制精度，不影响分析误差，不降低解析速度及分析灵敏度，提高分析效率的高精度全二维气相色谱调制器技术，需制造商提供盖章的权威部门出具的材料复印件佐证。

- 1.7.★为保证进样速度，仪器应具备煤矿气体全组分分析双柱箱一次进样切换系统技术，需制造商提供盖章的权威部门出具的材料复印件佐证。

- 1.8.主要标志煤层自然发火进程的气体组份最小检测浓度：

全组份：CO≤0.5ppm

C2H4≤0.1ppm

C2H2≤0.5ppm

CO2 ≤2.00ppm,

C2H6、C3H8≤0.5ppm

CH4 ≤0.1ppm

系统误差≤1.0%

- 1.9.双柱箱系统，七根色谱柱，同时完成常量O2、N2、CH4、CO2和微量的Co、Co2、CH4、C2H2、C2H4、C3H8的分析。

- 1.10.★采用十二通阀完成气路切换和反吹，保证样品分析结果的重复性和稳定性。需制造商提供盖章的技术参数确认函佐证；

2.数据处理系统

2.1配套专用数据处理软件及爆炸三角形软件，为便于以后升级服务，需造商提供盖章的软件著作权登记证书复印件佐证，验收时现场核实。

- 2.2自燃火灾预报功能：通过测定自然发火标志气体、烯烷比、链烷比的计算，及时准确地预测火源温度变化情况。

- 2.3★控制四通道24位A/D转换器，并空余一路通道备用（需制造商提供盖章的四通道数据处理图片佐证，验收时现场核实）。

- 2.4气体含量超限自动报警。

- 2.5分析数据、谱图、参数自动存储、打印。

- 2.6可具有联网功能，实现分析数据共享。

- 2.7单点校正、曲线校正、多次曲线拟合方式。

- 2.8峰识别及峰处理能力极强，采样精度高，对于小峰，拖尾峰、溶剂峰均可从容处理。

- 2.9操作简便，重复性好，提供多种采样控制及事后处理手段，提供工作效率。

- 2.10可具有工作软件数据远程传送功能。

2.11.爆炸三角形软件能根据分析结果判别被测气体爆炸危险程度

- 3、其它商务技术要求

- 3.1制造商需提供二年质保，需制造商提供盖章的二年质保售后服务承诺函

- 3.2售后服务响应时间：24小时内响应，48小时内到达用户现场；

- 3.3★制造商需在江西境内设有售后服务机构，以保障售后服务的响应速度及处理故障的及时性，需制造商提供盖章的江西办事处2020年至2023年任一年租房发票复印件佐证，验收时现场核实。

- 4.全自动空气源

- 4.1. 输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下）

- 4.2. 输出压力：0-0.4MPa

- 4.3. 压力稳定性：< 0.003MPa

- 4.4. 工作噪音：< 35dB(A)

- 4.5. 工作环境：0-45℃ 相对湿度≤85% （无大量粉尘及有害气体）

- 4.6. 消耗功率：150W

- 4.7. 工作电压：220V±10%V

- 4.8. 外形尺寸：420×260×350mm

- 4.9. 与主机同一品牌空气发生器。（需提供实物图片佐证，验收时现场核实）。

- 4.10仪器特点：

- 4.10.1、双稳压装置，确保高精度稳压条件下气体流量的稳定性。

- 4.10.2、电磁阀自动转换，彻底杜绝了电磁阀在自动放水时产生的连续噪声，实现了放水、转换一体化。

- 4.10.3、操作简单，自动放水，无须人工干预。

- 4.10.4、仪器内部采用硅橡胶圈，含硫量低，有效提高气体质量，保证色谱基线稳定。

- 4.10.5、双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐，耐压高，不会因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用，一劳永逸。

- 5.氢气发生器

- 5.1. 氢气纯度：99.999%

- 5.2. 氢气流量：0-500ml/min

- 5.3. 输出压力：0-0.4Mpa，0-0.6Mpa (两挡可调)

- 5.4. 压力稳定性：< 0.001MPa

- 5.5. 供电电源：220V±10%, 50Hz

- 5.6. 消耗功率：250W

- 5.7. 外型尺寸：370×330×180mm

- 5.8. 与主机同一品牌氢气发生器，（需提供实物图片佐证，验收时现场核实）。

- 5.9仪器特点：

- 5.9.1. 压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。

- 5.9.2. 双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氢气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。

- 5.9.3. 提供高、低压两种工作模式，可灵活运用在不同状态。

- 5.9.4. 配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱

- 6.净化稳压电源

为色谱仪主机提供稳定电压，避免仪器在断电后检测数据丢失，输出规格：5KVA

- 7.全自动采样箱

7.1. 取样点：12点

7.2 工作电压：220V22V   50 Hz 0.5Hz   功率：500W

7.3 管路清洗时间：（5-10）min

7.4 驱动气：空气, 压强0.2Mpa

7.5 分析周期<8min

7.6. 进气口和出气口管径：真空本接口是外径φ10接头，需要接变径接真空泵外径φ16×2（壁厚）管，采样口接φ8或者φ10束管，样品气出口接φ3氟塑料管

- 7.7与主机同一品牌采样箱，（需提供实物图片佐证，验收时现场核实）。

注：供应商只限制造商.

注：报价除报整机价格外必需报整机各部件分项报价表.注明易损件.分项报价表将做为配件采购依据.

备注： 1、本询价单仅适用该询价单所叙述的物资采购项目；2、本询价单的报价不作为签订合同的必备条件；3、询价人根据询价情况,在满足矿井安全生产技术要求的情况下，原则上选择最低价，但最低价不作为报价方中选的唯一依据，询价人综合确定供货方后，签订供货合同，询价人对非供货方不作另行通知且无义务对非供货方作任何解释；4、结算方式：江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司凭收货单位出具的货到验收合格证明文件及供货方开具的增值税发票，90天内向供货方支付货款总额的90%（现金支票或银行承兑汇票），余下10%的货款待产品质保期满后付清（质保期12个月），从货到验收合格之日起计算。对付款方有异议的，请报价方在询价单备注中说明；5、本询价单由物资采购管理协调工作领导小组办公室负责解释。6.供应商只限制造商.7.报价除报整机价格外必需报整机各部件分项报价表.注明易损件.分项报价表将做为配件采购依据.

江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司

2024年2月7日

经办人：

部门负责人：

公司分管领导：