心电图机技术参数及商务需求

| 一、技术参数 | 厂家响应技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1、≥10 英寸触摸屏。 2、支持中文输入，可回顾 12 导联心电波形。 3、可存储至少 10000份病例。 4、具有病历搜索功能，支持姓名、ID 号模糊搜索。 ▲5、具有导联连接接触不良提醒功能。 6、支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。 7、具有待机自动唤醒，定时关机功能。 8、噪声电平≤15uVp-p，频率特性0.05Hz～150Hz，时间常数≥3.2S。 9、输入回路电流≤50nA，共模拟制比≥105dB。 10、心率测量范围应为 30～300bpm,测量精度为±1bpm 。 11、具有至少自动、手动、节律三种显示功能。 ▲12、记录速度至少为：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。灵敏度至少有：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。 12、配置清单：主机1台，电池2块，导联线1套； |  | 响应/正偏离或负偏离 |
| 二、商务需求 |  |  |
| - 1.货款支付方式：自验收合格之日起三个月内支付货款的95%，质保期结束后，经确认无质量问题三个月内支付余下5%货款。 - 2.质保期：不少于1年。 - 3.⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵负责送货上门、安装调试合格； - 4.验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |