体外除颤监护仪技术参数及商务需求

| 一、技术参数 | 厂家响应参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1.适用于成人患者进行手动除颤、半自动体外除颤、同步心脏复律，心电监护。 - 2.具有胸外按压反馈功能、按压频率和按压深度指示。 3..具备双相波形，可自动补偿。 ▲4.具备手动除颤和同步除颤，可预设开机为手动或自动模式，可自由切换。 5.最大能量：≤360J；最小能量≥1J。 6.具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。 7.病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长诱发再次室颤发生。 8.具有按压频率设置功能，按压频率提示可预设定。 - 9.开机监护导联为除颤电极导联，以最快速度获得患者心电图。 10.可选配12 导 ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳功能。 - 11.具备抗跌落性能，满足救护车标准。 12.具备至少两种报警功能。 13.显示器尺寸：≥7英寸。 14.显示波形：≥4道波形图。 15.防尘防水级别≥IP44。 ▲16.具备至少2块可充电式锂电池，充电时间：≤5小时。 - 17.配置清单：主机1台，心电导联线1套，电池2块。 |  | 响应/正偏离或负偏离 |
| 二、商务需求 |  |  |
| 1.货款支付方式：签订合同后，自验收合格之日起支付货款的95%，质保期结束后，经确认无质量问题三个月内支付余下5%货款。 - 2.质保期：不少于1年。 - 3.售后服务及要求： - ⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵负责送货上门、安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；（4）其余按厂家承诺进行；（5）中标人必须按照国家相关法律法规和“三包”规定及厂家售后服务提供售后服务。（6）保修期满后乙方负责终身维护，提供优惠价格的零配件，只收配件成本费，不收维修费。 - 验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 - 交付使用期：自签订合同之日起一个月内交货并验收完毕。交货安装地点：广西壮族自治区江滨医院指定地点。竞标时应在响应文件中提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式等。供应商在设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有2名以上使用人员能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 |  |  |
| - 供应商资格 - 根据公告中供应商资格提供相应材料 |  |  |