脉冲治疗仪需求参数：

1、脉冲重复频率1 Hz±0.5 Hz～100Hz±10Hz 连续可调。

▲2、脉冲宽度：0.5ms±0.15ms；

3、具有至少六路输出，至少包含连续波、间歇波、三角波、锯齿波等可选。

4、连续波输出脉冲幅度10V±20%（250Ω负载）。

▲5、最大输出电流有效值≤10 m A（250Ω负载）。

6、具有定时功能，定时范围（0～60）min±10%。

7、具有探测穴位。

8、具有针灸治疗、脉冲理疗、代替人工按摩。

9、具有详细穴位挂图。

10、具有定时治疗音乐提示。

11、具有开机输出安全保护。

12、具有输出开路、短路保护功能。

13、内置9V电池（1.5V×6）、外接220V交流稳压电源。

14、整机质保至少三年。

配置清单（每台）：主机、皮肤电极、皮肤电极导连线或电极针导连线、穴位探测棒和电源适配器。