除颤监护仪需求参数

1.适用成人患者手动除颤、手动除颤、同步复律、AED、起搏、心电监护。

2.具有胸外按压反馈功能、按压频率和按压深度指示。
3..具备双相波形，可自动补偿。
▲4.具备手动除颤和同步除颤，可预设开机为手动或自动模式，可自由切换。
5.最大能量可达360J；最小能量≥1J。
6.具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。
7.病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长诱发再次室颤发生。
8.具有按压频率设置功能，按压频率提示可预设定。

9.开机监护导联为除颤电极导联，以最快速度获得患者心电图，打印心电图功能。
10.可选配12 导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳功能。

11.具备抗跌落性能，满足救护车标准关于跌落试验的要求。
12.具备至少两种报警功能。
13.显示器尺寸：≥7英寸。
14.显示波形：≥4道波形图。
15.防尘防水级别≥IP44。
▲16.具备可充电式锂电池，充电时间：≤5小时。

17.具备记录存储功能。

18.重量：≤4.5kg（含电池）。

配置清单：1 主机 1 台 ， 2 心电导联线 1 套， 3 体外除颤电极板附件包 1 套 ， 4 锂电池 1块，5 三芯电源线 1 根， 6 AED转换线 1 根。

质保期不少于2年。