## Sheet1
采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | ABS升降车 | 1、规格要求：1980×640×560-860mm(床体总长度1980mm）； 2、车身要求：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强 度高外形美观； 3、床面要求：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔， 承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗； 4、护栏要求：台面两侧配二片提升式小护栏，优质PP工程塑料， 弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护 栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提 升功能；护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒； 给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面； ▲5、功能要求：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源， 操作简单方便，背部调节0-75度，水平升降调节560-860mm； ▲6、脚轮要求：Φ150中控制动脚轮，承重量高，运行平稳；内装 精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转 动灵活的特点；配备中控刹车（边刹），通过控制横杆的踩压与提升 实现二档（锁定、自由）控制功能； 7、独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； 8、其他配置要求：透气防水面（软）床垫1条，通过床垫转移病人；带有氧气瓶固定支架。 | 台 | 1 | 9850 | 9850
2 | ABS病历车25格 | 1、规格要求：400*440*900mm 2、要求材料:不锈钢及高强度合金铝组合，坚固+灵活工艺，表面静电喷涂主材规格：板材厚度≥1.0mm，左侧带不锈钢推手； 3、一排共25格，带数字标签，侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 4、导轨要求：带一个抽屉，豪华铝合金抽屉拉手，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨,豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；防静电防卷毛发车体四周要求安有强力塑胶防撞条。 | 台 | 1 | 2360 | 2360
3 | ABS仪器车 | 1、规格要求:539*366*900mm； 2、要求车身主要是由ABS工程塑料注塑结而成； 3、要求ABS注塑模具成型工艺台面，易清洗； 4、要求四柱承重力强，两层ABS台面组合而成； 5、要求立柱ABS材质； 6、要求车体配有一个单抽，ABS有三面护栏带推手； 7、要求豪华静音轮四只(两只带刹车，两只不带刹车)，防缠绕，防静电。 | 台 | 3 | 890 | 2670
4 | ABS治疗车 | 1、尺寸要求:710*480*920； 2、主体材质要求:采用优质的冷轧钢质喷绘而成，板材厚度1.0mm, 表面易清洗，擦拭，耐腐蚀，双柱承重强，冷钢喷塑材质的柱子； 3、要求表面静电粉末喷涂，高温烘制使其附着台面，台面为米白色 搭配单抽屉绿色抽屉面板组合凸显出整体高端大气，台面上要配 有防滑加厚款软玻璃一块，右侧置物篮一个，黄色锐气盒2个； 4、配置要求：单层抽屉，（一个中抽组合），铝合金抽屉拉手，单层 抽屉内有加厚隔板自由分格药盒使用，三折静音抽屉滑轨，抽拉 顺畅自如无噪音，中间设计隔层板一块，第一层第二层均有不锈 钢三面护栏，第三层底板四周安装防撞角； 5、要求配有豪华静音脚轮四只，其中两只带刹车，可在任意状态下使 用刹车功能，能坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向，防静电， 防卷发。 | 台 | 3 | 2880 | 8640
5 | ABS抢救车 | 1、规格要求：780*480*980mm； 2、要求适用于医护人员对病人急救护理放置各种药品耗材等； 3、要求主体材质用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，铝合金立柱，四 柱承重力强； 4、要求ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落， ABS三面围栏左右带拉手，台面上能配透明软玻璃防滑垫； 5、正面要求：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽， （高度是7公分）.二中抽.（高度是12公分，）一大抽，（高度是25 公分）.每层抽屉内有3*3分格片，可自由分隔，左侧配带副工作写 字台面，台面上有除颤仪平台，升降输液架； 6、背面要求：心肺复苏板，氧气瓶支架，电源线插座； 7、左侧要求：副工作写字台，文件资料盒； 8、右侧要求：置物篮，黄色锐气盒两只，两只翻盖污物桶，豪华静音 脚轮，（二个带刹车，二个不带刹）防卷发，防静电。 | 台 | 1 | 4670 | 4670
合计 | [5 empty] | 28190