## HY3212数字信息化呼叫
序号 | 产品名称 | 产品功能 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 管理主机 | 1.全系统供电；信息传输； ▲2.具有实现管理系统内所有设备的呼叫、对讲、呼叫信息上传、广播宣教等功能； ▲3.至少可连接医护主机20台及以上、走廊显示屏10台及以上，床头分机容量199台、门灯容量99台、卫浴分机容量99台。 4.安装方式：台式安装. 5.尺寸：350mm*250mm*60mm. ▲6.绝缘电阻：管理主机与电网有直接电气连接的回路与壳体之间的绝缘电阻应≥4MΩ。 ▲7.电气强度：在管理主机与电网有直接电气连接的回路与壳体之间施加50Hz、AC3000V电压，历时1分钟，应无击穿、飞弧现象。 8. 泄漏电流：管理主机与电网有直接电气连接的回路与壳体之间的泄漏电流应≤0.5mA。 |  | 台 | 1 | 预算20000.00元，含系统线路和材料及安装调试服务费、税金等
2 | 医护主机 | ▲1.≧10英寸液晶触摸显示屏；分辨率：≧1024*600； 2.可显示科室所有床头分机信息，显示日期、时间； ▲3.医护主机之间可相互通话；可呼叫、接听床头分机，可语音播报分机床号或房号；可对系统设备进行广播；可现场音量调节； ▲4.可统计床位，显示护理级别，多个点呼叫时可根据护理等级智能排队播报和显示，具有免提功能，可存储≥40条呼叫信息。 5.台面安装，二芯总线制。 |  | 台 | 2
3 | 床头分机 | 1.二芯总线无极性接入系统，能与医护主机呼叫对讲，接收广播宣教等。 ▲2.安装方式：设备带外装式.具有专用换药呼叫功能、取消呼叫功能； ▲3.床头分机呼叫时，走廊显示屏、门灯、床头分机、医护主机所显示的数字信号应显示一致。 4.床头分机呼叫到主机的信号声音应不低于55dB(A)。 ▲5.多功能手柄，具备换药呼叫、床头阅读灯、医护人员定位、呼叫转移等； |  | 台 | 13