医用升温系统参数：

一、基本要求

用于术中预防手术患者低体温，实现术中主动保温效果。

二、配置要求

需要主机、传感器、保温毯（可重复使用，分大小）及专用移动架。

三、具体规格及技术参数

1. 主机：包括显示屏、操作界面，用于显示和设置温度、工作模式等，并提供操作和设置功能。

2. 温控：温控范围：33℃-43℃，最小调整步进0.5℃，控制精度：±0.5℃。

3. 气体流量：气体流量方位0档-4档：15m3/h-85m3/h,精度：±10m3/h。

4. 气体压力：≥2600Pa。

5. 保温毯：在正常工作下（设备正常气压下），不存在开裂现象。

6.工作模式：温控模式、自然风模式。

7.报警功能：高温危险报警、温控失调-低/高报警、传感器故障报警、加温器件烧毁报警、风机故障报警。

四、售后服务

1.投标人承诺提供定期检查，产品软件升级服务，确保其安全使用，数据准确。

2.设备保修服务2年，每年不低于2次上门质控保养。