需求参数：

1、具有人机交互系统，≧7寸屏幕彩色液晶显示，中文菜单。

▲2、具有动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等数据。

3、具备可快速的选择参数及操作的系统。

▲4、具有输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

▲5、具有输出脉冲基波频率为500Hz；调制脉冲频率范围为0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10%。

▲6、具有输出脉冲宽度为1ms；调制波脉宽为10ms；允差为±20%。

7、具有各路独立输出强度，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%。

▲8、具有定时时间为5min～30min可调，允差±5%。

▲9、具有输出通道至少四组。