医用吸引系统吸引器需求

▲1、用于临床负压引流，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和引导、封闭收集引流液的作用。

▲2、废液容纳量不低于20L/台，至少适用于泌尿手术、关节镜手术、肝移植手术等手术，解决因手术废液溅洒造成手术室污染及地板浸泡变形等问题。

3、废液从患者体内引出、装运、处理为全密闭、全自动过程。

4、具备温控加热功能和增压功能，内置水箱和增压泵及喷淋头。

5、具备隔热保护功能，设备内置水箱外设置隔热措施，防止人员烫伤。

6、移动收集罐车具备双端负压接口，厚度：≥3mm。

7、具备液位感应系统、收集废液测量功能、数码显示屏显示精度、数码显示屏电量显示、超液位电子警示音、满罐预警电子屏幕闪烁、自动清洗程序。

8、罐车独立脚轮锁≥ 4个，具备罐车自稳定平衡、电磁感应系统、罐车与排液站自动对接。罐车与排液站对接悬浮容错结构。

9、排液站齿轮泵转速：≥3000rpm；流速：≥12L/分钟。

10、排液站进水、排水管路均为独立管路。

11、对接排空、清洗、分离整个时间为5分钟左右，误差不超过1分钟。

12、具备抗反流止逆保护装置、溢出保护及浮球释放功能。

13、过滤盒通路 ≥ 4个 (其中至少3个通路直径3/8英寸，1个直径7/16英寸)。

14、罐车外置有负压调节功能（含负压表头）。

15、质保期至少3年。

▲配置需求：

- 1.移动收集罐车2台，

- 2.电动排液器1台

3.负压指示器1个

4、至少10L清洗液。