单通道注射泵需求参数：

1、安全防护可靠，防护类型至少CFⅠ，防水级别至少IP24。

2、精度≤±2%。

▲3、速率范围：0.1-1200ml/h,递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）。

▲4、预置总量至少涵盖范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml。

5、预置时间范围：00-00-01-99-59-59（h：m：s）。

6、快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以 0.1ml/h 递增,具有自动和手动快推“bolus”可选。

▲7、自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。

8、屏幕不小于 3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息等。

▲9、至少7种注射模式，包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量模式、间断给药模式。

10、自带提手设计，方便携带。

11、具备三级报警，以声光提示，同时显示具体报警信息。

12、具备自动储存至少 1200 条以上操作信息。

13、电池工作时间﹥5 小时。

14、整机质保期：≥1 年。