## Sheet1
采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 电动起立床 | 1、环境温度：5℃-40℃； 相对湿度：不大于80％；大气压力：700hPa～1060hPa；使用电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz；应避免震动、尘土、液体泼洒和腐蚀性气体。 2、额定输入功率：140VA。 3、主机尺寸：长：1900mm，宽：600mm，高：620mm。 4、重量：65kg。 ★5、起立角度：电动控制，0～90°范围内电动连续可调。 6、起立运行时间：起立床的床板从水平到直立位置时的运行时间不应小于30s。 7、踝关节矫正板 ★①踝关节矫正板上下调节角度：-25°～+25°范围内任意可调； ②踝关节矫正板调节方式：手动可调，且脚踏板分开单独可上下角度调节，根据不同脚裸关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位； ③起立床床面呈90°角时，踝关节矫正板与地面平行，矫正板板面离地不应大于300mm； ④踝关节矫正板安全工作载荷：1 500 N，加载试验时，变形量不应超过3%,卸载后踝关节矫正板及固定装置应无损坏。 8、固定带 ①起立床的设计应有站位时的踝关节矫正板以及腿部、腹部、上身的固定带等附件； ★②固定带应为快速松解模式，安全工作载荷：500 N，加载试验，卸载后固定带及连接处不应有破损、松弛和开口等可见缺陷，并应仍具备锁紧固定功能。 ★9、电动起立床的整机及附件应符合GB 24436-2009和GB/T26340-2010要求。 10、配备有餐板。 11、安全载荷：1750N。 12、运行噪声：不大于60dB(A)。 13、安全特征 ①按防电击类型分类：Ⅰ类； ②按防电击的程度分类：B型； ③按对进液的防护程度分类：IPX0； ④非AP/APG型； ⑤按运行模式分类：连续运行； ⑥对除颤放电效应防护的应用部分:无； ⑦信号输入、信号输出部分:无； ⑧为非永久性安装设备:非永久性。 | 台 | 1 | 18000 | 18000
2 | 双轮助行器 | 1、辅助代步用具，恢复日常行走功能； 2、最大高度96cm.最小高度78cm，最大宽度57cm,最大长度70cm,折叠尺寸78X57X53cm，手柄套宽度2～5cm。 | 架 | 1 | 730 | 730
3 | 楔形垫 | 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练； 2、角度15°。 | 个 | 1 | 512 | 512
4 | 楔形垫 | 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练； 2、角度25°。 | 个 | 1 | 512 | 512
5 | 楔形垫 | 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练； 2、角度30°。 | 个 | 1 | 512 | 512
6 | 楔形垫 | 1、卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练； 2、角度45°。 | 个 | 1 | 990 | 990
7 | 矫正镜(带格) | 1、各种姿势矫正训练； 2、尺寸：87×69×191cm； 3、镜面玻璃厚度0.5cm。 | 面 | 1 | 1490 | 1490
8 | 抽屉式阶梯 | 1、除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用； 2、60×33×40cm，相邻台阶距离10cm，阶梯额定载荷135kg。 | 个 | 1 | 824 | 824
9 | P T 训 练 床 | 1、床体尺寸：1900mm×600mm×650mm； 2、床面尺寸：1900mm×600mm； 3、最大承重：2000N； 4、适用范围：用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作； 5、采用耐磨、易清洗皮革。 | 张 | 2 | 1560 | 3120
| 合计 |  |  |  |  | 26690