深低温冰箱需求参数：

▲1、立式，双门双室。

▲2、有效容积≥500L。

3、LED显示界面，显示箱内实时温度数据。

4、尺寸(宽\*深\*高mm)≤850\*800\*1950（±50mm）。

▲5、适用范围在-10℃～-30 ℃之间，控温精度0.1℃。

6、发泡层厚度≤80mm。

7、标配≥10个抽屉，上间室≥5个抽屉，下间室≥5个抽屉。

8、标配两个助力明把手，保证负压状况下开门更省力。

9、标配机械锁，一锁锁双门，另外可加两把外挂锁，分别锁上下门。

10、配备≥2个万向轮，其中2个万向轮带锁止，灵活，可移动、可调节。

11、采用国际品牌压缩机。

12、25℃环温时耗电量≤4.5kWh/24h。

▲13、采用无氟环保碳氢制冷剂，制冷高效，环保节能。

14、设定温度-30℃，箱内温度均匀≤2℃。

15、从环温25℃降到-30℃时间≤95min。

16、具备双压机独立双系统：上下两个间室可独立控制、运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用，两个空间都可以根据实际需要单独关闭和开启。

17、上下两室可分温区存储，满足用户对不同温度的需求。

18、具备但不局限于两种报警方式（声、光），及多种报警功能，包含高温、低温、环温、断电、开门、传感器故障等。

19、环温32℃时，箱内设定-30℃，设定值与箱内每个测点积分平均温度的偏差绝对值≤3℃。

▲20、标配蓄电池，断电后可继续提供报警功能，实时显示箱内温度变化。

21、标配USB接口，可存储数据。

▲22、具备医疗器械注册证。