**医用冷藏箱需求参数**

▲1、立式、双门。

▲2、有效容积（L）：≥1000L。

3、尺寸（宽\*深\*高mm）：1200\*800\*2000（±50mm）

4、输入功率300-500W，耗电量≤3KWh/24h。

▲5、温度范围至少涵盖：2-8℃。

6、高亮度LED屏，实时显示箱内温度，显示精度0.1℃。

7、采用全变频技术，国际品牌变频压缩机，≥3个变频制冷风机。

8、标配≥12个钢丝浸塑搁架。

▲9、具备标配机械锁，安全门锁设计门体。

10、具备至少两个万向轮加两个调平脚，便于移动和固定放置。

11、箱内温度波动性≤2℃。

12、箱内均匀性≤±1.5℃。

13、噪音值≤50db(A)。

▲14、具备但不局限于两种报警方式（声、灯），具备高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警等功能。

15、具备多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。

▲16、标配蓄电池，断电情况下，可继续报警并实时显示箱内温度变化。

17、标配远程报警接口和USB数据导出功能，可查询至少30天及以上数据。

18、箱体标配测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

19、具备冷凝水汇集后自动蒸发功能。

20、具备小角度自动关门功能。