附件1：

**血液回收机采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 控制价（元） |
| 1 | 血液回收机 | 套 | 1 | 一、基本要求及用途对手术患者流失的血液进行抗凝收集、清洗及回收等程序，将回收的红细胞保存到血袋中，以备回输给患者。二、配置要求1、血液回收机主机 1台2、承载车1辆3、挂架 1套 4、一次性吸引双管1套5、一次性储血罐1套6、一次性离心杯套件1套（包含：离心杯、连接管路、成品血袋 、废液袋）7、加温仪1台三、具体规格及技术参数1、自体血液回收机设备产地：限中国2、具有≥四种操作模式；界面显示：120°大视角液晶触摸显示屏，屏幕≥10寸，图文数据显示，中文操作界面，内置操作指导流程，实时教程视频指导；具有三个蠕动泵设计结构3、触摸屏独立控制系统，总进血量/出血量/总回收量一目了然，多种功能性触键，反应迅速灵敏4、双CPU系统：显示和处理速度成倍增加5、具有安全先进的无残留原血技术，洗净更彻底，可有效提高围手术期自体血回输及妇产科手术回收血安全6、具有内置常见故障排除系统7、自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期8、紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输9、血液回输成分：红细胞、全血10、设备内置标准打印机，能够打印病人数据长久保存11、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作12、具有防红细胞流失自动调节功能13、红细胞回收率：≥90%，回收后血球压积：≥55%，肝素清洗率：≥98%14、标准清洗液用量：1000ml15、离心机最高转速：≥5650转/分16、蠕动泵流量：0-1000ml/分17、具有气泡检测、功能18、具有红细胞血层检测功能19、具有自动启动进血功能（有上称重传感器自动启动系统）20、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护21、具有血液洗净度检测功能22、具有离心井盖锁检测功能23、配置同品牌输血输液加温仪，对清洗后的血液进行加温，加热温度自动补偿功能;可插拔式加热管路，自动识别加热管路规格;配置加温输血加热管多种规格类型，可根据需求任意搭配。 | 276000.00 |
| 2 | 一次性管路套件 | 套 | 1 | 血液回收机专机专用耗材，适配竞标设备（血液回收机）品牌/型号使用。 | 1000.00 |
| ▲商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5日内。二、交货时间：自签订合同之日起15日内交货，并安装调试完毕且通过验收。三、交货地点：采购人指定地点 四、验收标准、规范：1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。4、本采购文件的相关要求。5、国家相关法律、法规、标准和规范等。五、售后服务要求：1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，每年派技术人员对设备进行不少于 2 次以上的巡回检测服务，使设备始终处于最佳的运行状态。2、质保期：自验收合格之日起不少于2年，一次性配套耗材质保期为2年。如技术参数中有明确要求的，从其要求。质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场。4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件5、设备安装调试及技术培训：中标人协助进行安装前的准备工作。到货后，中标人安排工程师免费安装。设备安装后，中标人安装工程师应为用户提供现场培训或专题讲座，并视客户需求带1-3例手术操作。培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。**6、供应商需按响应报价将专机专用耗材一次性针电极、一次性神经探头同步上架至广西阳光采购网。****7、若耗材市场普遍降价，同类同质产品耗材价格低于原竞标报价，采购人有权要求供应商同步下调专机专用耗材价格进行供货。****8、若专机专用耗材，供应商或产品制造商需承诺在停产前12个月，书面通知采购方，并提供替代方案或设备升级补偿措施。**9、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。10、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。11、其余按厂家承诺进行。 |
| ▲报价要求 | 报价必须含以下部分，包括：1、货物的价格；2、必要的保险费用和各项税金；3、其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。4、本项目所需专机专用耗材“一次性管路套件”预计年消耗量为2570套，竞标人须针对设备和耗材（需注明耗材规格）分别进行单独报单价和总价，并综合计算3年使用总成本，作为本项目的评审报价依据。备注：（1）血液回收机、一次性管路套件的竞标报价，均不得高于其预算单价；（2）评审报价以3年的设备和耗材总使用成本计算，公式为：血液回收机竞标单价×1×40%＋一次性管路套件竞标单价×2570×3×60%。（3）最终竞标人的成交金额等于血液回收机的竞标报价。 |
| 付款条件 | **合同签订后预付合同款的95%，剩余5%的合同款，自交付使用之日起12个月后15个工作日内无息支付。成交供应商应在采购人付款前向其提供完税发票。** |
| 评审要求 | 1. 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
2. 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 4 项。
 |
| 其他说明 | 一、进口产品说明□本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。二、核心产品：本项目核心产品为第 1 项货物“ 血液回收机 ”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 资料要求 | ▲1. 供应商投标产品如属于二、三类医疗器械的，投标文件中提供所投标产品有效的医疗器械注册证复印件。2.供应商可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。3.供应商如有总代理资格证件及授权书，请提供复印件。4.必须在响应文件中提供项目实施方案；如有请提供与本标段采购内容相关的信誉业绩、综合实力、信息化建设、产品使用年限等资料。 |