加温仪需求参数：

▲1.用于升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环。

2.旋钮操作，简单快捷。

3. ≥5寸彩色液晶屏，中文菜单操作。

4.前置式自锁紧风管接头，密封性好。

5.出气口温度探头设计，控温精度高。

6.高伸缩输气连接软管，耐磨，柔韧性好。

7.通过电磁兼容检测，抗干扰性强。

▲8.温度设定至少但不局限于室温、32℃、38℃、43℃可调。

9.工作方式为连续工作。

▲10.具备超温报警功能；超过设定温度 3℃时报警停止工作。

▲11.具备低温报警功能；低于设定温度 3℃时报警。

12.风速可设置至少但不局限于高、低风速两档，高风速 ：26±1Km/h,低风速 ：23±1Km/h。

▲13.正常工作噪音：≤55db。

14.功率：≤350VA。

配置清单：

1.主机：1 台

2、加温毯：5 个

3、支架：1 个