附件1：

耳鼻喉类手术器械包采购项目采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻吸引管 | 4 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度110mm，Φ2.5mm，手柄为整体。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 2 | 鼻吸引管 | 3 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度120mm，Φ3.0mm，60°大弯，平口防堵塞，适用于上颌窦。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 3 | 显微耳针 | 1 | 支 | 1、显微耳针总长：165mm，直型 尖头 2、整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 4 | 显微耳针 | 2 | 支 | 1、显微耳针总长：165mm，微弯 2、整体硬度HRC51，要求头部尖锐受力不弹崩 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 5 | 耳钳 | 2 | 把 | 1、耳钳工作长度：80mm，麦粒头夹持式0°，头部尺寸：4.0mm 2、整体硬度HRC51，头部夹持稳定不滑脱 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 6 | 耳刮匙 | 2 | 支 | 1、耳刮匙总长160mm，1.5×2.3mm-2mm×2.8mm，双头，精细型 2、整体硬度HRC51，要求刃口锋利 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 7 | 耳用刀 | 2 | 把 | 1、耳用刀总长：165mm，头部长度：6.0mm 镰状 2、整体硬度HRC51，要求刃口锋利 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 8 | 剥离器 | 2 | 把 | 1、剥离器总长：165mm，头部长度：1.5mm 微弯 2、整体硬度HRC51 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 9 | 筋膜压薄器 | 2 | 把 | 1、筋膜压薄器钳式总长：180mm 2、整体硬度HRC51 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 10 | 耳内窥镜 | 2 | 支 | 1、外形尺寸（mm） 镜体外径： Φ2.7mm；视向角：0° ；工作长度：110mm；视场角：≧60°；有效景深范围：3-100mm； 目镜罩外径： Φ31.75mm； 设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 3.20C/(°)； 2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病； 3、各联接部位牢固可靠，密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象； 4、外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷； 5、支持高温高压、低温等离子灭菌方式。 |
| 11 | 显微喉剪 | 1 | 把 | 1、显微喉剪工作长度230mm，0°，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。 3、整体硬度HRC51，头部咬切锋利 4、整体采用医用级不锈钢。 |
| 12 | 显微喉剪 | 1 | 把 | 1、显微喉剪工作长度230mm，左弯，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。 3、整体硬度HRC51，头部咬切锋利 4、整体采用医用级不锈钢。 |
| 13 | 显微喉剪 | 1 | 把 | 1、显微喉剪工作长度230mm，右弯，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。 3、整体硬度HRC51，头部咬切锋利 4、整体采用医用级不锈钢。 |
| 14 | 鼻吸引管 | 3 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度110mm，Φ3.0mm，手柄为整体。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 15 | 鼻吸引管 | 3 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度110mm，Φ2.5mm，手柄为整体。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 16 | 鼻吸引管 | 1 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度120mm，Φ3.0mm，60°大弯，平口防堵塞，适用于上颌窦。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 17 | 鼻吸引管 | 1 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度120mm，Φ2.5mm，60°大弯，平口防堵塞，适用于上颌窦。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 18 | 鼻筛窦钳 | 2 | 把 | 1、鼻筛窦钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，0°卵圆口，盖板式。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 19 | 耳钩 | 1 | 支 | 1、耳钩总长：180mm，工作长度：70mm，头部长度2.0mm，枪式 2、整体硬度HRC51，要求头部受力不弹崩 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 20 | 耳内窥镜 | 1 | 支 | 1、外形尺寸（mm） 镜体外径： Φ2.7mm；视向角：0° ；工作长度：110mm；视场角：≧60°；有效景深范围：3-100mm； 目镜罩外径： Φ31.75mm； 设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 3.20C/(°)； 2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病； 3、各联接部位牢固可靠，密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象； 4、外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷； 5、支持高温高压、低温等离子灭菌方式。 |
| 21 | 鼻窦镜 | 2 | 支 | 1、外形尺寸（mm） 镜体外径： Φ4.0mm；视向角：0° ；工作长度： 175mm；视场角：≧50°；有效景深范围：1-200mm； 目镜罩外径： Φ31.75mm； 设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°)； 2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病； 3、各联接部位牢固可靠，密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象； 4、外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷； 5、支持高温高压、低温等离子灭菌方式。 |
| 22 | 鼻窦镜 | 1 | 支 | 1、外形尺寸（mm） 镜体外径： Φ4.0mm；视向角：70° ；工作长度： 175mm；视场角：≧50°；有效景深范围：1-200mm； 目镜罩外径： Φ31.75mm； 设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°)； 2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病； 3、各联接部位牢固可靠，密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象； 4、外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷； 5、支持高温高压、低温等离子灭菌方式。 |
| 23 | 鼻吸引管 | 4 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度110mm，Φ3.0mm，手柄为整体。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 24 | 鼻吸引管 | 2 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度120mm，Φ2.5mm，60°大弯，平口防堵塞，适用于上颌窦。 2、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 25 | 耳用吸引管 | 1 | 支 | 1、耳用吸引管工作长度：80mm，直径：1.0mm 橄榄头 2、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 26 | 耳用吸引管 | 1 | 支 | 1、耳用吸引管工作长度：80mm，直径：1.5mm 橄榄头 2、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 27 | 耳用吸引管 | 1 | 支 | 1、耳用吸引管工作长度：80mm，直径：2.0mm 橄榄头 2、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 28 | 中耳息肉钳 | 2 | 把 | 1、中耳息肉钳工作长度：80mm，杯口0°，头部尺寸：1.5mm 2、整体硬度HRC51，头部咬切锋利 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 29 | 耳钩 | 1 | 支 | 1、耳钩总长：180mm，工作长度：70mm，头部长度1.5mm，枪式 2、整体硬度HRC51，要求头部受力不弹崩 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 30 | 耳钩 | 1 | 支 | 1、耳钩总长：180mm，工作长度：70mm，头部长度2.0mm，枪式 2、整体硬度HRC51，要求头部受力不弹崩 3、整体采用医用级不锈钢材料 |
| 31 | 鼻冲吸切钳 | 1 | 套 | 1、鼻咬切钳工作长度140mm，头部Φ3.5mm，带吸引。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 32 | 鼻筛窦钳 | 1 | 把 | 1、鼻筛窦钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，0°卵圆口，盖板式。 2、硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 |
| 33 | 鼻窦镜 | 2 | 支 | 1、外形尺寸（mm） 镜体外径： Φ4.0mm；视向角：70° ；工作长度： 175mm；视场角：≧50°；有效景深范围：1-200mm； 目镜罩外径： Φ31.75mm； 设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°)； 2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病； 3、各联接部位牢固可靠，密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象； 4、外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷； 5、支持高温高压、低温等离子灭菌方式。 |
| 34 | 鼻咬切钳 | 1 | 把 | 1、鼻咬切钳工作长度130mm，头部尺寸3.0mm，0°卵圆口，盖板式。 2、要求刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 |